자연과학대학 방사성동위원소 및

자연과학대학 방사성동위원소 및 방사선발생장치 안전관리 규정 3-1-17-

3-1-17- 일반행정

방사선발생장치 안전관리 규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 『원자력법』 제70조 제1항 및 동법 시행령(이하 “영”이라 한다)201조 규정에 의거 계명대학교 자연과학대학에서 시행할 안전관리 규정(이하 “규정”이라 한다)으로서 방사성동위원소 및 방사선발생장치의 사용, 저장, 운반, 폐기 및 기타 취급상에 필요한 기준을 정함으로써 방사선에 의한 인체, 물체 및 공공상의 장해를 미연에 방지함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 계명대학교 자연과학대학에 근무하는 방사선작업종사자(이하 “종사자”라 한다) 또는 방사선구역 수시 출입자에게 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에 사용하는  용어의 정의는 다음과 같다.

1. “방사성동위원소”라 함은 방사선을 방출하는 동위원소와 그 화합물 중 과기처고시 제96-35호 『방사선량 등에 관한 규정』의 제11조(방사성동위원소)에서 정하는 농도 및 수량을 초과하는 것을 말한다.

2. “방사선”이라 함은 전자파 또는 입자선중 직접 또는 간접으로 공기를 전리하는 능력을 가진 것으로서 다음 각목의 것을 말한다.

가. 알파선․중양자선․양자선․베타선 기타 중하전입자선

나. 중성자선

다. 감마선 및 엑스선

라. 5만 전자볼트 이상의 에너지를 가진 전자선

3. “방사선구역”이라 함은 외부 방사선의 방사선량이나 공기 중 또는 수중의 방사성 물질의 농도나 방사성물질에 의하여 오염된 물질의 표면의 오염도가 허용선량, 허용농도, 허용 오염도를 초과할 우려가 있는 구역을 말한다.

4. “방사성폐기물”이라 함은 방사성물질 또는 그에 의하여 오염된 물질로서 폐기의 대상이 되는 물질을 말한다.

5. “밀봉된 방사성동위원소”라 함은 기계적인 강도가 충분하여 파손될 우려가 없고, 부식되기 어려운 재료로 된 용기에 넣은 방사성 동위원소로서 사용할 때에 방사선은 용기외부로 방출하지만 방사성동위원소는 누출하지 못하도록 되어 있는 것을 말한다.

6. “피폭방사선량”이라 함은 일정 기간 사람이 피폭하는 방사선량을 말하되, 자신의 진료를 위하여 피폭하는 방사선량과 인위적으로 증가시키지 아니하는 자연방사선량은 제외한다.

7. “선량한도”라 함은 과학기술처장관이 정하는 피폭방사선량의 상한치를 말한다.

8. “표면방사선량율”이라 함은 방사성물질, 방사성물질을 내장한 용기 또는 장치, 방사선발생장치 및 방사선방호장치 등 방사선이 나오는 물체의 표면으로부터 10센티미터 거리에서 측정한 방사선량율을 말한다.

9. “최대허용 공기중농도”라 함은 원자력관계시설로서 사람이 상시 출입하는 장소에서 사람이 호흡하는 공기 중의 방사성물질의 농도 중 과학기술처장관이 정하는 최대한도의 허용농도를 말한다.

10. “최대허용 수중농도”라 함은 원자력관계시설로서 사람이 상시 출입하는 장소에서 사람이 마시는 물에 포함된 방사성물질의 농도 중 과학기술처장관이 정하는 최대한도의 허용농도를 말한다.

11. “최대허용 표면오염도”라 함은 원자력 관계시설로서 사람이 상시 출입하는 장소에서 사람이 접촉하는 물건표면의 방사성물질의 오염도 중 과학기술처장관이 정하는 최대한도의 허용오염도를 말한다.

12. “종사자”라 함은 원자력관계시설의 운전․이용․또는 보전이나 방사성물질 등의 사용․취급․저장․보관․폐기․운반 기타 관리 또는 오염제거 등 업무에 종사하는 자로서 관리구역 또는 방사선구역에 상시 출입하는 자를 말한다.

13. “방사선구역 수시 출입자”라 함은 방사선구역에 업무상 출입하는 자 (일시적으로 출입하는 자를 제외한다)로서 종사자 외의 자를 말한다.

제2장 조직과 직무

제4조(조직) 방사성동위원소 및 방사선발생장치 등을 취급함에 있어서 방사선 안전관리를 효율적으로 수행하기 위하여 다음과 같은 독립적인 방사선 안전관리 조직을 둔다.

학장
교학부장
방사선안전관리 책임자
학과장
종사자

제5조(직무) ① 학장

1. 방사선안전관리책임자의 자문을 얻어 방사성동위원소의 취급 및 방사선장해방어에 관한 업무를 총괄 지휘 및 감독하여 이 규정 운영상의 모든 책임을 진다.

② 방사선안전관리책임자

1. 학장을 보좌하여 방사선장해방어상 필요한 방사선안전관리업무를 총괄하여 수행한다.

2. 방사선장해방어상 필요하다고 판단되는 경우 관련부서의 장 및 종사자에게 직접 시정을 요구할 수 있다.

3. 방사선장해방어상 필요하다고 판단되는 경우에 한하여 방사선시설의 사용 중지를 명할 수 있다. 이 경우에는 학장 및 한국원자력안전기술원장에 그 사실을 통보한다.

4. 방사선작업종사자등이 동 규정을 위반할 경우 필요에 따라 학장에게 직접 징계를 요구할 수 있다.

5. 원자력법 관련 기술기준 준수 및 다음 각호의 업무를 처리한다.

가. 방사선 실무 작업의 관리 감독과 종사자 및 수시 출입자에 대한 주의사항 지시 및 교육에 관한 사항

나. 방사성동위원소 등의 사용, 저장, 폐기, 운반 및 방사선장해방어에 관하여 필요한 사항의 기록과 대장유지에 관한 사항

다. 방사선 장해를 받은 자 또는 받을 우려가 있는 자에 대한 보건상 필요한 조치에 관한 사항

라. 분실, 화재 등에 대한 위험방지 조치에 관한 사항

마. 방사선시설(사용, 저장, 폐기 시설)의 기준준수 및 계속 유지에 관한 사항

바. 기타, 방사선작업과 관련된 행정적인 조치에 관한 사항

③ 교학부장

1. 방사선안전관리책임자의 통제 하에 방사선안전관리 제반 업무를 수행한다.

2. 사고, 위험 등이 발생하면 학장 및 방사선안전관리책임자에게 수시 보고(통보)한다.

④ 학과장

1. 방사선안전관리책임자의 통제 하에 당해학과의 방사선안전관리 제반 업무를 수행한다.

2. 사고, 위험 등이 발생하면 학장 및 방사선안전관리책임자에게 즉시 보고(통보)한다.

⑤ 종사자

1. 방사선안전관리책임자 및 관련 학과장의 지시, 감독 하에 방사성동위원소 등의 사용, 저장, 운반, 폐기 등의 업무에 종사한다.

제6조(방사선안전관리책임자의 책임과 권한) ① 방사선안전관리책임자는 원자력법 제73조의 규정에 의한 직무를 수행함에 있어서 열과 성의를 다하여 학장을 보좌하여야 하며 방사선 이용에 따른 방사선장해가 발생하지 아니하도록 사전 예방 활동을 적극적으로 수행하여야 한다.

② 방사선안전관리책임자는 방사선작업종사자가 이 규정을 위반하였거나 정당한 직무지시 및 감독수행을 거부할 때에는 그 위반사실 및 직무거부 사실을 서면 작성하여 학장에게 보고하고 징계를 요구할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 징계 요구를 받은 학장은 이에 따른 적절한 조치를 하여야 한다.

④ 방사선안전관리책임자는 이 규정에 의한 선의의 업무수행 결과 및  원자력법 제104조의 4 규정에 의한 행위를 한 것을 이유로 해고당하거나 인사상의 불이익을 당하지 아니한다.

제3장 취급기준

제7조(구매절차) ① 방사성동위원소를 구입하여 사용하고자 하는 자는 사전에 구매요구서를 작성하여 방사선안전관리책임자의 승인을 득하여야 한다.

② 방사선안전관리책임자는 승인한 방사성동위원소를 구매, 수령, 저장 그리고 구매 신청에 전달하여야 하며, 허가 범위 내에서 안전하게 사용될 수 있도록 구매 관리를 철저히 하여야 한다.

제8조(사용기준) 방사성동위원소 및 방사선발생장치를 사용할 때에는 다음의 각 호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 반드시 허가 받은 사용 시설 안에서 사용할 것.

2. 밀봉된 방사성동위원소는 이를 항상 다음에 적합한 상태에서 사용할 것.

가. 정상적인 사용 상태에서는 개봉 또는 파괴될 우려가 없도록 할 것.

나. 밀봉된 방사성동위원소가 누설․침투 등에 의하여 오염될 우려가 없도록 할 것.

3. 종사자 또는 방사선구역 수시 출입자의 피폭방사선량은 다음 각목의 가에 해당하는 조치를 함으로써 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지  아니하도록 할 것.

가. 차폐벽 기타 차폐물에 의하여 방사선을 차폐할 것.

나. 사용선원과 인체 사이에 적당한 거리를 두고 작업할 것.

다. 인체에 방사선이 피폭되는 시간을 단축할 것.

4. 사용 시설에는 반입구․비상구 등 사람이 상시 출입하지 아니하는 출구의 문을 외부로부터 개폐할 수 없도록 하고, 시설 안에 들어 있는 사람이 신속히 탈출할 수 있도록 할 것

5. 사용실 안의 사람이 상시 출입하는 장소에서 사람이 호흡하는 공기 중 방사성동위원소의 농도는 방사성동위원소에 의하여 오염된 공기를 정화하거나 또는 배기함으로써 과기처 고시 제96-35호 “방사선량 등에 관한 규정”의 제 5조에서 규정하는 최대허용 공기 중 농도를 초과하지 아니하도록 할 것.

6. 사용실 안에 있는 사람이 마시는 음료수 중 방사성동위원소의 농도는 과기처고시 제96-35호 제5조에서 규정하는 최대허용 수중농도를 초과하지 아니하도록 할 것.

7. 사용실 안에 사람이 접촉하는 물질표면의 방사성동위원소의 오염도는 그 표면의 방사성 동위원소에 의한 오염을 제거하거나 접촉하는 물질을 폐기하여 다음에 정하는 최대 허용 표면오염도를 초과하지 아니하도록 할 것.

가. 알파선을 방출하는 방사성물질 등: 37 Bq/㎠(10-4μci/㎠)

나. 알파선을 방출하지 않는 기타 방사성물질 등:370Bq/㎠(10-3μCi/㎠)

8. 사용실 안에서는 작업복, 신발, 보호구 등을 착용하되, 이를 착용한 채 사용실을 나가지 아니하도록 할 것.

9. 사용실을 나갈 때에는 인체 및 작업복, 신발, 보호구 등 인체에 착용하고 있는 물건표면에 대하여 방사성동위원소에 의한 오염상태를 검사하고 그 오염을 제거할 것.

10. 방사성동위원소에 의하여 오염된 물질로서 그 표면의 방사성동위원소의 오염도가 제7호에서 규정하는 최대허용 표면오염도를 초과하고 있는 것은 사용실 밖으로 나가지 아니하도록 할 것.

11. 방사성동위원소에 의하여 오염된 물질로서 방사성동위원소의 오염도가 다음에 정하는 허용오염도를 초과하는 것은 방사선구역으로부터 가지고 나가지 아니하도록 할 것.

가. 알파선을 방출하는 방사성물질등 : 3.7Bq/㎠(10-5μ Ci/㎠)

나. 알파선을 방출하지 않는 기타 방사성물질등:37Bq/㎠(10-4μ Ci/㎠)

12. 방사선구역에는 사람의 출입을 제한하고, 종사자외의 사람이 출입할 때에는 종사자의 지시에 따르도록 할 것.

13. 방사선동위원소 등을 사용하는 경우 방사선구역에는 총리령이 정하는 바에 따라 표지를 부착할 것.

제9조(분배기준)방사성동위원소를 분배할 때에는 제8조의 기준 외에 다음 각호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 방사성동위원소는 허가 받은 분배시설에서 행할 것.

2. 밀봉된 방사성동위원소는 분배하여 사용할 수 없다.

3. 분배시설 안의 눈에 띄기 쉬운 곳에는 방사선 장해방지에 필요한 주의 사항을 게시할 것.

제10조(저장기준) 방사성동위원소를 저장․보관할 때에는 다음 기준을 준수하여야 한다.

1. 방사성동위원소는 용기에 넣어 반드시 허가 받은 저장시설에 보관할 것.

2. 저장시설에는 그 저장능력을 초과하여 방사성동위원소를 저장하지 아니할 것

3. 종사자 또는 방사선구역 수시 출입자의 피폭방사선량은 다음 각목의 조치를 취함으로써 종사자 및 방사선구역 수시 출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니할 것.

가. 차폐벽 기타 차폐물에 의하여 방사선을 차폐할 것.

나. 사용선원과 인체 사이에 적당한 거리를 두고 작업할 것.

다. 인체에 방사선이 피폭되는 시간을 단축할 것.

4. 저장함(밀봉된 방사선동위원소를 내화구조의 용기에 넣어 보관할 경우에는 그 용기)은 방사성동위원소의 보관 중에는 그 운반을 제한하도록 할 것.

5. 공기를 오염시킬 우려가 있는 방사성동위원소를 보관하는 경우에는 저장시설 안의 사람이 호흡하는 공기 중 방사성동위원소의 농도가 과기처 고시 제96-35호 제5조의 규정에 의한 최대허용 공기 중 농도를 초과하지 아니하도록 할 것.

6. 저장시설 안에 있는 사람이 마시는 음료수 중의 방사성동위원소의 농도가 최대허용수중농도를 초과하지 아니하도록 할 것.

7. 저장시설 안의 사람이 접촉하는 물질 표면의 방사성동위원소 오염도는 제8조 제7호에서 규정하는 최대허용 표면오염도를 초과하지 아니하도록 다음의 조치를 할 것.

가. 액체상의 방사성동위원소는 액체가 흘러 넘지 아니하는 구조이고 액체가 침투하기 어려운 재료를 사용한 용기에 넣을 것.

나. 액체상 또는 고체상의 방사성동위원소를 넣은 용기에서 균열․파 손등의 사고가 발생할 우려가 있는 것에는 밑받이․흡수재 기타시설 또는 기구를 써서 방사성동위원소에 의한 오염의 확산을 방지할 것.

8. 방사성동위원소에 의하여 오염된 것으로서 그 표면의 방사성 동위원소에 의한 오염도가 제8조, 제11호에서 정하는 허용오염도를 초과하고 있는 것은 방사선구역 밖으로의 반출을 제한하도록 할 것.

9. 방사선구역에는 사람의 출입을 제한하고, 종사자 외의 자가 출입할 때에는 종사자의 지시를 따르도록 할 것.

10. 저장용기 또는 저장함에는 핵종, 수량 및 저장일자등이 기록된 표지를 부착한다.

11. 저장실 또는 저장함에는 자물쇠장치를 하며, 열쇠는 방사선안전관리책 임자가 보관 할 것.

12. 저장시설에는 장해방지에 필요한 주의사항을 부착할 것.

제11조(폐기기준) ① 사업소 안에서 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질을 폐기할 때에는 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.

1. 기체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질은 배기 설비로 정화하거나 배기시켜 폐기할 것.

2. 제1호의 방법으로 폐기하는 경우에는 배기 설비의 배기구에 있어서의 배기 중 방사성동위원소의 최대허용 공기중농도는 과기처 고시제96-35호 제17조에서 규정하는 기준이하로 할 것.

3. 제1호의 배기 설비에 부착한 방사성동위원소를 제거할 때에는 깔개․밑받이․흡수재 기타 방사성 동위원소에 의한 오염의 확산을 방지하기 위한 시설 또는 기구 및 보호구를 사용할 것.

4. 액체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질은 다음 각목 1의 방법으로 폐기할 것.

가. 배수설비로 정화하거나 배출시킬 것.

나. 필요할 경우 용기에 넣어 보관 폐기할 것.

다. 방사선장해 방지를 위하여 과학기술처장관이 고시하는 기준에 따라 소각할 것.

5. 제4호 가목의 방법으로 폐기하는 경우에는 배수설비의 배수구에 있어서의 배출액 중 방사성동위원소의 농도를 최대허용 수중농도는 과기처고시제96-35호 제17조에서 규정하는 기준이하로 할 것.

6. 제4호 가목의 방법으로 폐기하는 경우에 배출액의 처리할 때 또는 동호 가목의 배수 설비의 부착물․침전물 등의 방사성동위원소를 제거할 때에는 깔개․밑받이․흡수재 기타 방사성동위원소에 의한 오염 확산을 방지하기 위한 시설 또는 기구 및 보호구를 사용할 것.

7. 제4호 나목의 방법으로 폐기하는 경우에 액체상의 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 넣는 용기는 다음의 기술기준에 적합한 것일 것.

가. 액체가 흘러넘치기 어려운 구조일 것.

나. 액체가 침투하기 어려운 재료로 할 것.

8. 제4호 나목의 방법으로 폐기하는 경우에 액체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질을 용기에 넣어 보관 폐기할 때에는 당해 용기에 균열․파손 등의 사고가 발생할 우려가 있을 때에는 밑받이․흡수재 기타 방사성동위원소에 의한 오염 확산을 방지하기 위한 시설 또는 기구를 사용하여 방사성동위원소의 오염 확산을 방지할 것.

9. 제4호 나목의 방법으로 폐기하는 경우에 액체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질을 고형화할 때에는 액체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질의 확산 또는 누설을 방지할 수 있을 것.

10. 고체폐기물은 전량 수거하여 보관 폐기하였다가 “방사성동위원소 폐기물분류수거 및 인도규정”에 의거 폐기업자에게 위탁 폐기하거나 “처분 제한치 미만의 방사성폐기물 자체처분 등에 관한 규정”에 의거 자체 처분한다.

② 제1항의 규정 이외에 제8조 제3호 내지 제8호의 규정에 따른다.

③ 밀봉선원은 보관폐기일로부터 3개월 이내에 이를 한전원자력환경기술원에 위탁폐기하거나 제작사로 반송한다. 다만 1r-192 선원은 취득일로부터 3년 이내에 이를 한전원자력환경기술원에 위탁폐기하거나 제작사로 반송한다.(신설 2001. 3. 1.)

④ 보관폐기용기 또는 보관 폐기함에는 핵종, 수량 및 보관폐기일자 등이 기록된 표지를 부착한다.

제4장 방사성물질 등 안전운반

제12조(사업소 내 운반기준) ① 방사성 동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 사업소 안에서 운반할 때에는 다음의 기준에 준수하여야한다.

1. 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 운반할 경우에는 이를 용기에 봉입할 것.

2. 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 넣은 용기(이하“운반물”이라 한다) 및 이를 적재하는 차량이나 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 운반하는 기계․기구(이하 이 조에서 “차량 등”이라 한다)의 표면 및 표면으로부터 1미터 떨어진 위치의 방사선량율 및 운반물 표면의 방사성동위원소의 오염도는 다음에 정하는 기준치를 초과하지 아니하도록 할 것.

가. 표면방사선량율

(1)운반물 표면 : 2mSv/h(200mrem/h)

(2)운반물표면으로부터 1m 떨어진 위치: 0.1mSv/h(10mrem/h)

(3)운반차량 표면 :  2mSv/h(200mrem/h)

(4)운반차량으로부터 1m 떨어진 위치(앞,뒤,양측면) : 0.1mSv/h(10mrem/h)

(5)차량운반에 종사하는 자가 일상 승차하는 장소 : 0.02mSv/h(2mrem/h)

나. 표면오염도

(1)알파선을 방출하는 방사성물질등 : 0.37Bq/㎠(10-5μ Ci/㎠)

(2)알파선을 방출하지 않는 기타 방사성물질등 : 3.7Bq/㎠(10-4μ Ci/㎠)

3. 운반물을 차량 등에 실을 때에는 운반 중에 이동․전도․전락 등에 의하여 운반물의 안정성이 손상되지 아니하도록 할 것.

4. 동일한 차량 등에 위험물과 운반물을 혼재하지 말 것.

5. 운반물의 운반경로에는 표지의 설치, 감시인의 배치 등의 방법으로 운반에 종사하지 아니하는 자와 운반에 사용되지 아니하는 차량 등의 출입을 제한 할 것.

6. 운반물을 운반하는 경우에는 당해 차량은 서행하도록 할 것.

7. 방사성동위원소의 취급에 관하여 상당한 지식과 경험을 갖춘 자를 동행하게 하거나 방사선장해 방지를 위하여 필요한 감독을 하도록 할 것.

8. 운반물 및 그 운반차량에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 총리령이 정하는 표지를 부착할 것.

9. 종사사 외의 사람이 운반물의 운반에 종사할 경우에는 그의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것.

10. 용기 밖의 포장물 등을 오염시킬 우려가 있는 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질은 기밀구조의 용기에 넣어 운반할 것.

11. 액체상태의 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질은 그 액체의 침투나 부식이 어려운 재료로 하고, 전복되기 어려운 구조로 된 용기에 넣어 운반할 것.

② 제1항 제3호의 조치의 전부 또는 일부를 하기가 곤란할 때에는 과학기술처장관의 승인을 얻은 후 운반한다. 이 경우 당해 운반물의 표면 및 표면으로부터 2미터 떨어진 위치의 방사선량율은 다음에 정하는 기준치를 초과하여서는 아니된다.

1. 운반물 표면 : 10mSv/h(1000mrem/h)

2. 운반물 표면으로부터 2m떨어진위치:0.1mSv/h(10mrem/h)

③ 제1항 제1호․제2호․제5호 내지 제8호의 규정은 방사선구역 안에서 하는 운반에는 이를 적용하지 아니한다.

④ 제1 항의 규정은 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 사용 할 때 설․분배시설․저장시설 또는 폐기시설 안에서 운반하는 경우와 운반 시간이 매우 짧고 방사선장해의 우려가 없는 경우에는 적용하지 아니한다.

제13조(사업소외 운반기준) 방사성물질을 사업소외의 장소로 운반하여 사용할 수 없다.

제5장 방사성장애 예방조치

제14조(방사선구역) 종사자 또는 수시 출입자에 대한 방사선장해를 미연에 방지하기 위하여 다음과 같이 방사선구역을 설정한다.

1. 외부 방사선량율이 1주당 30mrem 이상인 곳

2. 수중 또는 공기중의 방사성동위원소의 농도가 과학기술처장관이 정하는 최대허용수중 또는 공기중 농도의 10분의 3 이상인 곳

3. 과학기술처장관이 정하는 최대허용표면오염도의 10분의 1 이상인 곳

제15조(방사선구역 출입) 방사선구역내에는 일반인의 무단출입을 금하는 조치를 강구하고 종사자 이외의 자가 출입할 때에는 방사선안전관리책임자의 지시에 따르게 한다.

제16조(피폭방사선량의 관리) 방사선작업 종사자에 대한 선량한도는 과기처 고시 제96-35호 “방사선량 등에 관한 규정”의 제3조(피폭방사선량), 제4조(선량한도), 제6조(관리구역에서의 피폭방사선량), 제8조(정상작업시 흡수방사성농도에 대한 피폭방사선량)에서 정하는 기준치를 초과하지 아니 하도록 하여야 한다.

제17조(방사선량 등 측정) ① 방사선량 및 방사성물질 등에 의한 오염상황의 측정 장소 및 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 방사선량의 경우

가. 사용․분배․저장 및 폐기시설 : 방사선작업의 전․후 및 매주

나. 고정된 방사선차폐시설 안에 있는 밀봉방사성동위원소 또는 방사선 발생장치 : 매월

다. 방사성폐기물의 저장시설 : 매일

라. 방사선구역 : 매주

마. 비정상적으로 방사성물질이 누출된 장소 : 누출된 때마다

2. 방사성물질 등에 의한 오염상황의 경우

가. 방사선구역에 있어서 공기 중 및 수중의 방사성물질농도와 오염된 물체표 면의 방사성 물질오염도 : 작업하는 때마다

나. 방사선구역으로부터 반출하는 물품의 표면 : 반출하는 때마다

다. 배기구 및 배수구 : 배기 및 배수하는 때마다

라. 비정상적으로 방사성물질이 누출된 장소 : 누출된 때마다

② 제16조의 규정에 의한 피폭방사선량 및 방사성물질에 의한 오염상황의 측정대상 및 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 피폭방사선량의 경우

가. 종사자 : 당해 업무에 종사하기 전 및 종사기간 중

나. 방사선구역 수시 출입자 : 출입할 때마다

다. 방사선시설의 일시출입자로서 선량한도를 초과하여 피폭할 우려가 있는 자 : 출입할 때마다

2. 방사성물질 등에 의한 오염상황의 경우

가. 종사자의 손․발․작업복 및 보호구의 표면이나 기타 오염의 우려가 있는  부위의 표면 : 작업을 종료한 때마다

나. 방사선구역 수시 출입자의 손․발․작업복 및 보호구의 표면이나 기타 오염의 우려가 있는 부위의 표면: 출입 때마다

③ 제1항 및 제2항의 측정방법은 다음 각 호와 같다.

1. 방사선량 및 오염상황은 방사선측정에 가장 적합한 장소에서 측정할 것.

2. 방사선에 의한 인체내부의 피폭은 공기 중 또는 음료수중의 방사성 물질을 통하여 산출할 것.

제18조(기록 및 장부의 비치) ① 방사선 작업업무와 관련된 다음과 같은 사항의 장부를 비치하여 기록, 보존한다.

1. 사용 방사성동위원소 및 방사선발생장치의 취득일자, 종류, 수량 및 대수

2. 방사성동위원소 및 방사선발생장치의 사용일자, 목적, 방법, 장소 및 사용에 종사하는 자의 성명(개봉/밀봉 방사성동위원소 사용장부, 방사선발생장치 사용장부)

3. 방사성동위원소의 폐기일시, 방법, 장소 및 폐기에 종사하는 자의 성명(폐기장부)

4. 폐기하는 방사성동위원소의 종류 및 수량(폐기장부)

5. 개인 피폭선량측정에 관한 사항(종사자 피폭선량장부)

6. 개인 의료검진결과에 관한 사항(종사자 피폭선량장부)

7. 방사선장해방지에 대한 교육 및 훈련에 관한 사항(교육, 훈련장부)

8. 방사선량을 측정 및 오염상황 측정에 관한 사항(방사선량율측정 장부, 오염상황 측정장부)

9. 기타 방사선장해방지에 필요한 사항.

② 제1항의 장부 기록사항 중 제5호 및 6호의 기록은 사용폐지시까지 , 제8호의 기록은 10년간, 기타의 기록은 5년간 보존한다.

③ 제1항의 장부 기록사항은 해당자 및 방사선안전관리책임자의 서명, 부서장의 결재를 득한다.

제19조(교육훈련) ① 기존 방사선작업 종사자는 물론 신규 방사선작업종사자, 시설보수 등을 위한 방사선시설 출입자, 시설견학자 및 방문자가 방사선원이나 그 어떤 행위로 인해 불필요한 방사선피폭을 받지 않도록 하며, 방사선피폭시 올바른 대응조치를 강구하기 위하여 방사선안전 취급 및 준수사항 등에 관한 교육, 훈련을 필요시 및 정기적으로 월 1～2회 실시한다.

② 기존 종사자 및 신규 종사자에 대한 교육은 과기처고시 제97-11호의 규정에 의거 정하여진 교육내용 및 교육시간을 초과하여 실시한다.

③ 제1항과 제2항의 규정에도 불구하고 방사성물질의 운반이 이루어 질때에는 반드시 운반 전 운반종사자에 대한 안전교육을 별도로 실시한다.

④ 방사선안전관리책임자는 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 교육을 실시할 때에는 작업종사자에 대하여 시험을 실시하고 개인별 숙지 상태를 확인하여야 한다.

⑤ 방사선안전관리책임자는 매년도 연간교육 계획(교육내용, 기간, 강사, 교재 등)을 작성하여 부서장의 결재를 득한 후 그 계획에 의거 방사선 작업종사자에 대한 교육을 실시하여야한다.

제20조(건강진단) ① 종사자에 대한 건강진단은 다음 각호의 구분에 따라 문진․검사 및 검진의 방법에 의한다.

1. 문진

가. 방사선피폭증상의 유무

나. 피폭증상이 있는 자에 대하여는 그의 작업장소, 작업내용, 작업기간, 직접선량 및 방사선장해의 유무.

다. 기타 방사선에 의한 피폭증상

2. 검사 또는 검진

가. 말초혈액 중의 혈색소량, 적혈구 수 및 백혈구 수

나. 말초혈액 중의 백혈구상(의사가 필요하다고 인정 시)

다. 눈(의사가 필요하다고 인정시)

라. 피부( 의사가 필요하다고 인정시)

② 제1항의 규정에 의한 문진․검사 및 검진의 시기는 다음 각호와 같다.

1. 방사선시설에 처음 출입하는 자 : 출입하기전.

2. 방사선시설에 상시 출입하는 자 : 매 1년.

3. 방사선시설에 상시 출입하는 자중 1분기의 피폭방사선량이 12.5밀리시버트(1.25렘)를 초과한 자 : 초과할 때마다.

제21조(방사선장해를 받은 자 등에 대한 조치) 방사선장해를 받은 자 등에 대해서 취하여야 할 조치는 다음 각호와 같다.

1. 종사자 또는 방사선구역 수시 출입자가 방사선장해를 받았거나 받을 우려가 있는 경우에는 그 방사선장해의 정도에 따라 관리구역 및 방사선구역에의 출입시간의 단축․출입금지 또는 방사선피폭 우려가 적은 업무로의 전환 등 필요한 조치를 하여야 한다.

2. 방사선구역에 일시적으로 출입하는 자가 방사선장해를 받았거나 받을 우려가 있는 경우에는 지체 없이 의사에 의한 진단 등 필요한 보건상의 조치를 하여야 한다.

제22조(장해방어조치 및 보고) ① 방사선시설이나 방사성물질 등에 위험이 발생할 우려가 있거나 방사선장해가 발생한 때에는 다음 각호와 같은 안전 조치를 취하여야 한다.

1. 지진․화재․홍수․태풍 및 유해가스 누출 등의 재해로 인하여 원자력 관계시설의 안전성이 위협을 받고 있거나 종사자가 안전운영과 관련된 직무를 수행하는 데 위협을 받을 경우에는 그 원인을 제거하고 피해의 확대 방지를 위한 조치를 취하여야 한다.

2. 원자력관계시설 등의 고장 등이 발생하여 원자력관계시설의 안전성이 위협을 받을 경우에는 고장 등의 원인을 제거하여 정상상태로 복구하여야 한다. 다만, 정상복구가 불가능할 경우에는 고장 등의 확대방지를 위한 조치를 하여야 한다.

3. 방사성물질 등이 비정상적으로 누설되어 제한구역경계에서 공기중 및 수중허용농도가 과학기술처장관이 정하는 농도를 초과하거나, 작업종사자가 과학기술처장관이 정하는 선량한도를 초과하여 피폭된 경우에는 다음 각목의 조치를 하여야 한다.

가. 원자력관계시설 및 제한구역 내부에 있는 자 또는 부근에 있는 자에 대한 피난 경고

나. 방사선장해를 받은 자 또는 받을 우려가 있는 자에 대한 구출․피난 등의 긴급조치

다. 방사성물질 등에 의하여 오염이 발생한 경우 오염 확대의 방지 및 오염 제거

라. 방사성물질 등을 다른 장소로 옮길 여유가 있을 경우에는 이의 안전한 장소에의 이전과 그 장소의 주위에 총리령이 정하는 표지 설치 및 관계자 이외의 출입 또는 접근의 금지

마. 방사선 긴급작업을 하는 경우에는 차폐용구․집게 또는 보호용구의 사용 및 방사선피폭 시간의 단축 등으로 긴급작업에 종사하는 자에 대한 과학기술처장관이 정하는 기준 이상의 피폭방사선량의 방지

② 제1항의 안전조치를 한 때에는 다음 각호의 사항을 과학기술처장관 및 한국원자력안전기술원장에게 즉시 보고하여야 하며, 관련기관에도 보고한다.

1. 제1항의 상황이 발생한 일시 및 장소와 그 원인

2. 발생하였거나 발생할 우려가 있는 방사선장해의 상황

3. 안전조치의 내용 및 계획

제23조(보고) 다음 사항을 매 분기 경과 후 30일 이내에 한국원자력안전기술원장에게 보고한다.

1. 방사성물질등 방사선발생장치 취득, 사용, 보유 및 폐기 현황

제24조(장비의 보정 등) ① 방사선안전관리 장비는 국립기술품질원장이 정하는 검교정 기간마다 보정하되 이상이 있을 시에는 즉시 보정하여 항상 정상적인 작동이 가능한 상태로 유지하며 보관 시에는 습도 및 온도 적정한 곳에 보관하여 방사선량율 등의 측정시의 오차를 방지한다.

② 방사성동위원소의 사용시설 등 방사선구역에는 필요한 안전관리 장비를 비치하여야 한다.

③ 방사선안전관리장비에는 검교정필증을 해당기기에 부착하여 사용자가 검교정 유무를 확인한 후 사용할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우에 방사선 측정기 또는 포켓도시메타 등을 특정기간에 편중되게 검․교정을 의뢰함으로써 방사선작업현장에 공백이 생기지 아니하도록 연간 검․교정 계획을 수립 시행하여야 한다.

제25조(위험시의 조치 등) 아래와 같은 사항이 발생한 때에는 지체 없이 대피, 소화, 피난, 오염제거 및 일반인의 접근을 금지하는 등 방사선장해방어에 필요한 모든 조치를 강구하는 동시에 재해 또는 사고발생의 일시, 장소, 원인, 상황, 안전조치의 내용 등에 관하여 과학기술처장관 및 한국원자력안전기술원장에게 지체 없이 보고한다.  또한 아래 제2호 및 제7호의 사고가 발생한때에는 그 지역을 관할하는 경찰서에 즉시 신고하여야 하며 이외의 사고 등은 안전조치를 취하는데 필요한 관련기관에도 즉시 신고한다.

1. 방사선관계 시설에 화재가 발생하거나 이에 의한 연소의 우려가 있는 경우

2. 방사성물질 등의 도난, 소재 불명이 된 때

3. 방사성물질 등에 의하여 오염이 발생한 경우

4. 종사자 또는 수시 출입자가 과학기술처장관이 정하는 허용피폭선량을 초과하여 피폭된 때

5. 방사선관계 시설로 인하여 장해가 발생하거나 발생의 우려가 있는 때

6. 방사성물질 등의 폐기, 운반에 있어 장해 또는 사고가 발생된 때

7. 방사성물질이 누출되어 인근 주민의 긴급대피가 필요한때

8. 기타 원자력법령에서 정한 사고 등이 발생한때

제26조(작업제한) 다음 각호에 해당하는 자는 방사선 작업에 종사할 수 없다.

1. 본 규정에 의한 교육. 훈련을 받지 않은 자

2. 본 규정에 의한 건강진단을 받지 않은 자

3. 만18세 미만인 자

4. 기타 방사선안전관리책임자가 방사선업무에 적합하지 않다고 판단되는 자

제27조(기타) 이 규정에도 불구하고 원자력 관계법령(법, 시행령, 시행규칙, 고시)이 개정되는 경우에는 개정된 법령에 따른다.

부칙

1. 이 규정은 1987년 6월 29일부터 시행한다.(한국에너지연구소 승인 : 원소 관리 600-4102, 1987. 6. 29.)

2. 이 개정규정은 1992년 10월 14일부터 시행한다.(한국원자력안전기술원 승인 : 동위 0401.3 - 2576, 1992. 10. 14.)

3. 이 개정규정은 1996년 3월  1일부터 시행한다.

4. 이 개정규정은 1998년 3월 21일부터 시행한다.

5. 이 개정규정은 2001년 3월  1일부터 시행한다.